建设项目竣工环境保护

验收监测（调查）报告表

项目名称：国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）                  建设项目

项目类别：               验 收 监 测

建设单位：         山东省产品质量检验研究院

山东省产品质量检验研究院

2018年6月2日

验收监测表1

| 建设项目名称 | 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 建设项目主管部门 | --- |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 主要从事消防产品的检测实验 --- --- |
| 环评时间 | 2017年12月 | 开工日期 | 2014年10月 |
| 投入试生产时间 | 2015年7月 | 现场监测时间 | 2018年5月17日~ 2018年5月18日 |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市章丘区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 沈阳中科生态环评有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 环保设施 施工单位 | 山东省环境保护科学研究设计院 |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 180万元 | 比例 | 36% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资 | 180万元 | 比例 | 36% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第 682 号； 2、环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）； 3、环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污 染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529 号）； 4、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）； 5、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113 号）； 《国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目环境影响报告表》（2017年12月）； 济南市章丘区环境保护局关于《山东省产品质量检验研究院国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目环境影响报告表》的批复（章环报告表〔2018〕28号）； 8、山东省产品质量检验研究院国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目竣工环境保护验收监测委托书。 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 废气： ①《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）； ②《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； ③《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（HJ/T373-2007）。 2、噪声： ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T 12348-2008）； ②《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ706-2014）。 |
| 验收判定标准 标号、级别 | 1、废气： 有组织废气中的颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准；HCl、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；油烟排放执行《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4小型饮食业油烟排放标准。 无组织废气中的颗粒物、HCl、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、噪声： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 3、废水： 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、城市绿化用水水质标准。 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。 危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |

验收监测表2

前言： 山东省产品质量检验研究院国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）项目位于章丘世纪大道12688号（山东省建设集团产业基地院内），租赁其1#、2#、3#和10#厂房进行消防产品的检测，建筑面积约9380m2。项目地理位置见附图1，周边环境卫星图见附图2。 工程主要内容：1#车间主要负责灭火器材产品及消防电器产品的检测工作；2#车间主要负责防火门、防火卷帘、母线槽的检测工作；3#车间主要负责阻燃材料的检测，如家具耐火性能、铺地材料、A级不燃材料等产品的性能检测工作；10#车间主要负责外墙保温系统燃烧的检测。项目平面布置图见附图3。 项目总投资500万元，其中，环保投资180万元。项目定员50人，实行6小时工作制，年生产天数250天。 项目已于2015年7月建成投产，为未批先建项目。章丘区环保局对其下达了行政处罚听证告知书（济章环听告字20170623号）及环境违法行为改正通知书（济章环违改字20170623号），该项目及时进行了停产，并委托沈阳中科生态环评有限公司编制了《国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）项目环境影响报告表》，2018年1月19日济南市章丘区环境保护局对该项目出具审批意见（章环报告表〔2018〕28号）。 根据中华人民共和国生态环境部函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，需要对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测。建设单位在对厂区进行现场踏勘和资料整理的基础上，编制验收监测计划。于2018年5月17日~2018年5月18日连续两天进行验收监测，并编制本验收监测表。 一、工程变更情况： 1、项目设备、工艺等与环评基本一致。 2、原环评中，生活废水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。现生活废水处理方式变更为由地埋式一体化污水处理装置处理，污水处理采用AO处理工艺，主要设施：隔油池+调节池+水解池+A段+O段+过滤池+二沉池+消毒清水池，处理后的废水回用于场地洒水和绿化灌溉。属于环境有利方向变更，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），不属于重大变更。 二、工程建设概况 1、工程项目组成 本项目工程主要组成见表1。 表1 项目工程主要组成一览表 序号 工程名称 项目组成 1 主体 工程 1#车间 占地面积2459.75m2，主要负责灭火器材产品及消防电器产品的检测工作。 2#车间 占地面积2459.75m2，主要负责防火门、防火卷帘、母线槽的检测工作。 3#车间 占地面积2459.75m2，主要负责阻燃材料的检测，如家具耐火性能、铺地材料、A级不燃材料等产品的性能检测工作。 10#车间 占地面积1800.75m2，主要负责外墙保温系统燃烧的检测。 2 辅助工程 职工餐厅 占地面积200m2，为职工提供午餐，为租赁建设集团产业基地房屋自建 3 公用工程 供电 由济南市章丘区圣井供电所供给 供水 依托城市自来水管网 排水 采用雨污分流。雨水就近排入排水沟，生活废水排入化粪池，由环卫部门定期清运。实验不产生废水。 供气 由山东圣井燃气有限公司供给。 供热 采用空调采暖制冷。 4 环保 工程 废气治理 2#、3#车间的废气集中收集后经文丘里喷淋+低温等离子体烟气处理设施处理后外排，排气筒高15m、出口内径1.1m。 10#车间设置一套筛板烟气处理设施，处理后的废气经21m高、出口内径0.7m的排气筒排放。 固废 样品检测产生的废弃样品属于一般固体废物（建筑材料废弃物），在厂区暂存，由质检院负责清运；沉淀池泥浆属于危险废物，委托有资质单位处理。 生活垃圾收集后倒入垃圾桶，由当地环卫部门定期清运。 废水收集 生活污水经地埋式一体化污水设施处理后回用于场地洒水和绿化灌溉。实验不产生废水。 噪声 选用低噪声先进设备，采取基础减震等措施减少噪声影响 5 储运工程 待检品及丙烷等原辅料由山东省质检院统一运输配送；待检品按类别分别存放于各车间 2、主要生产设备 本项目工程主要生产设备见表2。 表2工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 生产厂家 数量 备注 1#车间 1 栓枪扣水压试验机 济南康和消防技术有限公司 1 消防器材水压实验室 2 消防水带耐压试验装置 济南康和消防技术有限公司 1 消防水带爆破实验室 3 洒水喷头密封强度试验机 济南赛思特流体系统设备有限公司 1 洒水喷头综合性能实验室 4 沟槽式管接件测试装置 潍坊亿佰通机械公司 1 沟槽式管接件综合性能实验室 5 鼓风干燥箱 天津市泰斯特仪器公司 1 灭火剂实验室 6 灭火器水压试验台 济南康和消防技术有限公司 1 灭火器综合性能实验室 7 洒水喷头布水试验装置 山东三泵科森仪器有限公司 1 消防固定给水设备实验室 8 消防应急灯具自动检测系统 自制 2 消防应急灯具检测实验室 9 可燃气体探测器温湿试验箱 北京元亨利业科技有限公司 1 可燃气体探测器实验室 10 感烟感温探测器试验箱 英国AWT公司 1 感烟探测器实验室 11 积分球测光系统 上海蓝菲光学有限公司 1 光学暗室 12 冲击试验台 杭州苏试仪器有限公司 1 机械性能实验室 2#车间 1 全封闭燃烧试验炉 济南瑞杰检测技术公司 1 车间内 2 建筑构配件耐火性能垂直试验炉 济南瑞杰检测技术公司 2 车间内 3 建筑构配件耐火性能水平试验炉 济南瑞杰检测技术公司 1 车间内 4 母线槽垂直燃烧炉 济南瑞杰检测技术公司 1 车间内 3#车间 1 单体燃烧试验装置 南京江宁分析仪器有限公司 英国Fire test technology公司 东莞市中诺质检仪器设备公司 4 西南侧 2 难燃材料试验炉 南京江宁分析仪器有限公司 2 西北侧 3 家具燃烧试验炉 南京江宁分析仪器有限公司 1 西北侧 4 氧指数仪 南京江宁分析仪器有限公司 英国FTT 4 小型实验室 5 建材烟密度试验仪 南京江宁分析仪器有限公司 东莞市中诺质检仪器设备公司 4 小型实验室 6 塑料水平垂直燃烧装置 南京江宁分析仪器有限公司 3 小型实验室 7 铺地材料燃烧试验装置 南京江宁分析仪器有限公司 2 铺地材料实验室 8 防火涂料燃烧测试仪 南京江宁分析仪器有限公司 1 防火涂料实验室 9 成束电缆燃烧试验装置 南京江宁分析仪器有限公司 2 电缆成束燃烧实验室 10#车间 1 外墙保温系统燃烧性能试验装置 济南瑞杰检测技术公司 2 10车间 废气处理设备 序号 设备名称 处理效果 数量 备注 1 文丘里水膜除尘脱酸器 粉尘的去除效率在80%以上 1 2#、3#车间用一套 2 低温等离子体装置 有机废气（以VOCs计）去除率在90%以上 1 2#、3#车间用一套 3 筛板塔 粉尘的去除效率在80%以上 1 10#车间用一套 4 循环水池 烟气除尘后在循环水池进行自然沉降 1 沉降后泥浆定期清理，贮存 3、工程主要原辅材料及能源消耗 工程原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3原辅材料及能源消耗情况表 序号 名称 单位 数量 备注 1 天然气 m3/a 13000 2#车间燃料 2 丙烷 kg/a 500 3#车间燃料 3 NaOH t/a 0.3 烟气处理设施使用 4 电 Kwh/a 200000 -- 5 水 m3/a 671 -- 6 氮气 m3/a 30 -- 7 氧气 m3/a 20 -- 8 木材 kg/a 50 10#车间燃料 4、工艺流程 （1）1#、2#车间工艺流程 1#车间主要为受检样品的物理性能检测，1#车间工艺流程见图1。 图1 1#车间主要测试工艺流程图 2#车间主要进行防火门、建筑构件等的防火性能测试，2#车间工艺流程见图2。 图2 2#车间主要测试流程图 工艺流程简述（分装置介绍）： ①全封闭燃烧试验炉 全封闭燃烧试验炉主要用于防火门等消防产品耐火等级试验，增加辅助设备可进行防火卷帘、消防通风管道、排烟防火阀等产品的耐火性能检验。试验炉主要由燃烧加热炉炉体、燃气系统、送排风系统、燃烧控制系统组成。 操作步骤如下： a按试样尺寸安装好试样，固定在加热炉上，安装试件时应将试件有序、平稳地安放在试样架上，固定所使用的铁链及楔子应牢靠； b检查燃气系统、送风排风系统及控制系统工作状态正常； c打开配电箱总电源开关、风机开关、主控柜主电源、变频器总开关和燃气管道开关； d点火启动； e试验中，调节燃气、鼓风、引风数值，使温度接近标准温升曲线； f观察并记录好试验背火面现象； h清理试验现场。 ②建筑构配件垂直试验炉 建筑构配件垂直试验炉主要用于防火门、防火卷帘、防火隔墙等垂直分隔构件耐火等级试验。试验炉主要由炉体、燃气供给系统、送排风系统、燃烧控制系统组成。 操作步骤如下： a按试件尺寸选择合适的试验框架，将试件安装在试验框架内，并连同样品固定在加热炉上。安装试件时应严格按照安装程序，连接固定措施可靠，封堵严密，确保安全； b检查燃气供给系统、送风排风系统及控制系统工作状态正常； c打开配电箱总电源开关、风机开关、主控柜主电源、变频器总开关以及燃气管道总阀门； d点火，并调节鼓风机至适当风量； e试验中，调节燃气、鼓风、引风数值，使温度接近标准温升曲线； f观察并记录好试验背火面现象，清理试验现场。 ③建筑构配件耐火性能水平试验 建筑构配件耐火性能水平试验炉主要用于钢结构防火涂料、钢梁等消防产品耐火等级试验。加热炉主要由燃烧加热炉炉体、燃气系统、送排风系统、燃烧控制系统组成。 操作流程如下： a按试样尺寸安装好试样，固定在加热炉上，安装试件时应将试件有序、平稳地安放在试样架上； b检查燃气系统、送风排风系统及控制系统工作状态正常； c打开配电箱总电源开关、风机开关、主控柜主电源、变频器总开关以及燃气管道开关； d点火，调节鼓风机至适当风量； e试验中，调节燃气、鼓风、引风数值，使温度接近标准温升曲线； f观察并记录好试验背火面现象，清理试验现场。 （2）3#车间工艺流程 3#车间主要进行建筑材料和制品的燃烧性能测试，3#车间工艺流程见图3。 图3 3#车间主要测试流程图 工艺流程简述（分装置介绍）： ①单体燃烧试验装置 单体燃烧试验装置是一种根据氧消耗原理设计的测定平板式建筑制品的对火反应性能的仪器，主要由燃烧室、试验设备（小推车、框架、燃烧器、集气罩、收集器和导管）、排烟系统和常规测量装置等组成。 操作步骤如下： a将样品按照要求分割成一定尺寸； b检查各种气体压力开关、管路处于正常状态，气源及管路应安全可靠，无泄漏现象、过滤器是否堵塞、硅胶是否变色等； c启动试验装置，按照要求通氮气、混合气体； d在试验过程中观察试样是否出现龟裂、分层、滴落等现象，进行记录；试验总时间1260s，试验过程中记录相关数据； e当试验进行30min后，停止供气及数据采集，记录试样燃烧现象，及残余物外观。 ②建材可燃性试验炉 建材可燃性试验炉，是按GB8626建筑材料可燃性试验方法对建筑材料可燃性进行试验。 操作规范如下： a将装有试件的试件夹固定在燃烧箱内，根据试件的情况调节试件夹与燃烧器的距离； b打开燃气开关，点着燃烧器，调节火焰高度至20mm±2mm，关闭箱门； c燃烧器对试件施加火焰15s，施焰完毕后，燃烧器自动移去，计量从点火开始到达刻度线或试件表面燃烧火焰熄灭的时间； d重复作五个试样后关掉电源、燃气开关及钢瓶阀门。 ③建材不燃试验炉 建材不燃试验炉是用来判断建筑材料是否具有不燃性的试验设备，包括燃烧炉和控制仪表两大部分。建材不燃试验炉不适用于有涂层、面层和包以薄层的材料，也不直接反映建筑材料在实际火灾中具有的火灾危险性。 其操作规范如下： a将试样按照要求制作成一定尺寸； b将炉内温度升高至750℃，保持温度； c将试样放入吊篮，快速放入炉内； d加热时间为30 min左右，试验中应对试样的变形、熔化、发烟、释放气体、色变等现象作观察和记录。 e试验结束后将试样及其剥落物收集后置于干燥皿中冷却至室温再称重。 ④成束电缆燃烧试验装置 主要用途为在模拟火灾的条件下测定成束电线电缆受火燃烧时抑制火焰蔓延的能力。 试验步骤如下： a样品制备：电缆束是由长度相同的电缆组成，按照GB/T18380.35-2008确定试样根数； b将准备好的样品绑扎到钢梯上，调节喷灯水平位置； c设定供火时间，打开压缩空气开关，打开丙烷开关并点火，确定丙烷已经开始燃烧后方可关闭试验箱门； d设定时间到，两气源自动关闭，开启排风10min后方可开启试验箱门，待燃烧停止后把试样擦干净，并测量炭化长度。 ⑤难燃性试验炉 建材难燃性燃烧竖炉是用于评价建筑材料在规定条件下是否具有难燃性的专用试验设备，包括竖炉、恒温恒流装置和计算机三大部分。 操作步骤如下： a试件制备：试件数量共三组，每组4个试件，每个试件规格为1000mm×190mm，试件厚度以材料的实际厚度制作； b点燃燃烧器，启动试验装置； c试验过程中，程序自动给出烟气平均温度最大值； d观察到试件上的可见燃烧确已结束时，试验强行停止。 ⑥氧指数测定仪 本装置用来测定聚合物燃烧过程中所需氧的体积百分比。本仪器适用于评定塑料、橡胶、纤维、织物、均质固体材料、层压材料、软片和薄膜材料等在规定试验条件下的燃烧性能。 操作方法为： a在试样一端50mm处划一横线，将另一端插入燃烧室内样品夹中； b开启氧、氮气钢瓶，得到稳定流速的氧、氮气，并调节至工作位置； c点燃试样时，火焰作用时间最长为30秒，若30秒内不能点燃，则应增大氧浓度继续点燃，直至30秒内点燃。当试样上端点燃后马上开始计时。 d调节氧气浓度时前，应根据经验或试样在空气中点燃的情况，估计开始试验时的氧浓度，若试样在某一浓度下，燃烧时间超过180秒或到达标线，说明氧过量，应调低氧浓度。反之则调高氧浓度。根据初始氧浓度、步长和修正系数计算氧指数。 ⑦建材烟密度测试仪 本装置用于建筑材料及其制品、固体材料燃烧静态产烟量的测定。 试验方法： a将准备好的试样放在烟箱内的筛网上； b对试样施加火焰4min，试验过程中注意观察试样的燃烧现象； c计算机给出试验结果平均值及烟密度积分曲线。 ⑧防火涂料燃烧测试仪 本装置用于测定防火涂料隔热性能。 试验方法为： a将待检涂料按照标准要求，以单位厚度均匀涂抹在固定尺寸的平板一侧，晾干； b将制备的样品放在支架上，涂抹涂料的一侧朝上放置； c在平板底部进行加热，试验过程中记录温度变化曲线。 （3）10#车间工艺流程 10#车间用于进行外墙保温系统燃烧性能的测定，燃料为木材。工艺流程见图4。 图4 10#车间工艺流程图 试验方法为： a按照施工图纸将外墙保温系统安装在设备上； b根据养护周期进行为期30天的养护； c按标准要求，点燃木垛，观察外墙保温系统燃烧情况。

主要产污环节分析： 本项目运营过程的污染环节为： 1、废气 本项目产生的废气主要为车间焚烧炉的有组织废气和食堂油烟，主要污染因子为烟尘、HCL、非甲烷总烃、SO2、氮氧化物、油烟。 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水为职工日常工作所产生，主要污染物为COD、氨氮等。 3、固体废物 该项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物为废样品、生活垃圾，危险废物为除尘器沉淀池泥浆。 4、噪声 本项目噪声源主要为风机噪声。

验收监测表3

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废气、废水监测点位）： 1、废气 本项目产生的废气主要为车间焚烧炉的有组织废气和食堂油烟。 2#和3#车间废气经焚烧炉内引风机和集气罩收集引出，共用一套废气处理设施，采用碱洗+低温等离子体的主处理工艺，主要包括文丘里+水膜除尘脱酸一体化设备、低温等离子体装置、外置循环水池、风机、泵等设备。处理后的废气经15m高排气筒排放。 10#车间产生的废气经吊顶上翻至排烟口，收集并处理。废气主体处理设备为筛板塔，通过气体与液体的接触传质达到将气象中的有害物质脱除的效果。系统中还包括泵、风机等辅助设备。处理后的废气经21m高排气筒排放。 无组织废气：未收集的燃烧废气无组织排放。 食堂油烟经去除效率90%油烟净化器处理。 废气处理和排放示意图见图5。 图5 废气处理和排放示意图 2、废水 项目废水主要为生活废水，经地埋式一体化A/O处理装置处理后，回用于场地洒水和绿化灌溉。废水处理和排放示意图见图6。 图6 废水处理和排放示意图 3、固体废物 项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 固体废物产生和处理情况见表4。固体废物处理和排放示意图见图7。 表4 固体废物产生及处置情况 序号 产生环节 固废名称 类别 编号 产生量t/a 处置方式 1 生产过程 废样品 一般固废 —— 35 质检院总院回收处置 2 除尘器沉淀物 危险固废 HW18 802-005-18 0.96 委托山东中再生环境服务有限公司处置 3 职工生活 生活垃圾 一般固废 —— 6.25 环卫部门清运处理 图7 固体废物处理和排放示意图 4、噪声 项目噪声主要来自管路引风机和废气处理设备风机。经基础减震、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。噪声处理和排放示意图见图8。 图8 噪声处理和排放示意图

验收监测表4              废气监测结果

1、监测点位、项目及频次 监测点位、项目及频次见表5，监测期间气象条件见表6，无组织监测布点见图9。 表5 废气监测点位、项目及频次一览表 类别 监测点位 监测项目 采样频次 有组织废气 2#车间南侧排气筒 颗粒物、SO2、NOx、HCL、非甲烷总烃、烟气参数 3次/天，2天 10#车间东侧排气筒 颗粒物、SO2、NOx、烟气参数 食堂油烟机排放筒 油烟、烟气参数 无组织废气 见监测点位图 颗粒物、HCL、非甲烷总烃 4次/天，共2天 表6 监测期间气象条件 监测日期 监测频次 气温 （℃） 气压 （hPa） 相对湿度 （RH%） 风向 风速（m/s） 总云 低云 2018.05.17 第一次 19.1 1001.5 73.8 E 1.7 10 7 第二次 24.4 1001.3 72.9 1.8 9 5 第三次 22.3 1001.4 73.1 2.2 8 6 第四次 20.7 1001.1 73.4 0.9 8 5 2018.05.18 第一次 23.8 1002.2 50.5 NE 2.4 5 2 第二次 24.1 1001.8 50.4 1.9 4 1 第三次 25.6 1001.9 50.1 2.1 4 1 第四次 24.8 1002.1 50.3 1.4 5 2 图9a无组织废气监测点位示意图5月17日 图9b无组织废气监测点位示意图5月18日 2、质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007 与《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 以及《大气污染物无组织排放监 测技术导则》HJ/T 55-2000 的要求与规定进行全过程质量控制。 质控措施： 检测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 每次测量前设备检漏，加压到 13kPa,一分钟内衰减小于 0.15kPa； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。 3、验收监测结果 表7 2#车间南侧排气筒废气监测结果表 监测点名称 2#车间南侧排气筒 排气筒高度（m） 15 排气筒截面积（m2） 0.95 监测时间 2018.05.17 2018.05.18 监测频次 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 烟气氧含量 20.8 20.9 20.9 20.7 20.8 20.7 标干流量（m3/h） 42774 39767 41711 46099 48958 45293 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 1.6 2.2 1.0 1.7 2.4 1.9 排放速率（kg/h） 6.9×10-2 8.6×10-2 4.3×10-2 7.8×10-2 1.2×10-2 8.5×10-2 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 排放速率（kg/h） 6.4×10-2 6.0×10-2 6.3×10-2 6.9×10-2 7.3×10-2 6.8×10-2 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 排放速率（kg/h） 6.4×10-2 6.0×10-2 6.3×10-2 6.9×10-2 7.3×10-2 6.8×10-2 氯化氢 排放浓度（mg/m3） ＜0.9 ＜0.9 ＜0.9 ＜0.9 ＜0.9 ＜0.9 排放速率（kg/h） 1.9×10-2 1.8×10-2 1.9×10-2 2.1×10-2 2.2×10-2 2.0×10-2 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 10.1 11.1 10.9 11.1 11.9 11.8 排放速率（kg/h） 0.432 0.441 0.455 0.512 0.583 0.534 表8 10#车间东侧排气筒废气监测结果表 监测点名称 10#车间东侧排气筒 排气筒高度（m） 15 排气筒截面积（m2） 0.503 监测时间 2018.05.17 2018.05.18 监测频次 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 烟气氧含量 20.9 20.9 20.9 20.7 20.7 20.7 标干流量（m3/h） 16480 14417 16874 13998 14679 13645 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 2.0 2.2 1.5 1.6 1.9 2.0 排放速率（kg/h） 3.3×10-2 3.1×10-2 2.5×10-2 2.2×10-2 2.8×10-2 2.8×10-2 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 排放速率（kg/h） 2.5×10-2 2.2×10-2 2.5×10-2 2.1×10-2 2.2×10-2 2.0×10-2 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 排放速率（kg/h） 2.5×10-2 2.2×10-2 2.5×10-2 2.1×10-2 2.2×10-2 2.0×10-2 表9 食堂油烟机排放筒 检测项目 饮食业油烟 检测依据 GB 18483-2001饮食业油烟排放标准 检测点名称 中部排气筒 基准灶头数（个） 6 采样时间 2018.05.17 废气温度(℃) 42.3 平均标干烟气量（m3/h） 1199 油烟 检测频次 排放浓度（mg/m3） 平均排放浓度（mg/m3） 0.88 采样时间 2018.05.18 废气温度(℃) 31.6 平均标干烟气量（m3/h） 1127 油烟 检测频次 排放浓度（mg/m3） 平均排放浓度（mg/m3） 0.77 备注 / 表10 无组织废气监测结果表 监测项目 颗粒物（mg/m3） 监测时间 2018.05.17 2018.05.18 监测点位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 上风向1# 0.247 0.244 0.265 0.258 0.278 0.251 0.265 0.273 下风向2# 0.276 0.271 0.289 0.294 0.327 0.318 0.327 0.314 下风向3# 0.307 0.311 0.303 0.314 0.318 0.285 0.291 0.289 下风向4# 0.307 0.298 0.309 0.274 0.340 0.296 0.305 0.319 监测项目 氯化氢（mg/m3） 监测时间 2018.05.17 2018.05.18 监测点位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 上风向1# ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 下风向2# 0.05 <0.05 <0.05 0.07 ＜0.05 <0.05 <0.05 0.05 下风向3# 0.06 <0.05 <0.05 ＜0.05 ＜0.05 <0.05 <0.05 0.06 下风向4# ＜0.05 ＜0.05 0.06 <0.05 0.07 ＜0.05 0.06 <0.05 监测项目 非甲烷总烃（mg/m3） 监测时间 2018.05.17 2018.05.18 监测点位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 上风向1# 1.66 1.63 1.63 1.57 1.64 1.62 1.58 1.56 下风向2# 1.81 1.95 1.93 1.98 1.95 1.99 1.93 1.93 下风向3# 1.96 1.93 1.96 1.94 1.94 2.03 1.96 1.96 下风向4# 1.72 1.79 1.78 1.81 1.84 1.86 1.72 1.74 备注 监测点位见附图。 监测结果达标情况见表11。 表11 废气监测结果达标情况分析 排放类型 污染物名称 最大监测值 执行标准值 是否达标 有组织排放 颗粒物 2.4mg/m³ 10mg/m³ 达标 二氧化硫 <3mg/m³ 50mg/m³ 达标 氮氧化物 <3mg/m³ 100mg/m³ 达标 HCL <0.9mg/m³，0.022kg/h 100mg/m³，0.26kg/h 达标 非甲烷总烃 11.9mg/m³，0.583kg/h 120mg/m³，10kg/h 达标 无组织排放 颗粒物 0.34mg/m³ 1.0mg/m³ 达标 HCL 0.06mg/m³ 0.2mg/m³ 达标 非甲烷总烃 2.03mg/m³ 4.0mg/m³ 达标 油烟 0.88mg/m³ 1.0 达标 本项目2#车间燃烧炉燃料为天然气，根据《环境保护实用数据手册》：燃烧10000m3的天然气，产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，10.5万m³烟气量。2#车间天然气消耗量13000m³/a，燃烧产生烟气量13.65万m³/a，NO2产生量0.00819t/a，SO2产生量0.0013t/a，NO2和SO2产生量非常低。2#车间主要进行防火门、建筑构件的防火性能测试，根据测试需要，需要模拟自然环境下检测样品的防火性能，无法实现焚烧炉的全密闭运行，因此在焚烧过程中，焚烧烟气收集时会有较多空气进入烟气处理设施，总烟气量较大。因此，烟气处理设施排放废气中NO2和SO2浓度值均为未检出。 根据监测数据可知，有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准；HCl、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；油烟满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4小型饮食业油烟排放标准；无组织废气中颗粒物、HCl、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 4、现场照片 2#车间焚烧设备 3#车间焚烧设备 2#、3#车间废气处理设施 2#车间南侧排气筒 10#车间废气处理设施 10#车间排气筒

验收监测表5              废水监测结果

1、监测点位、项目及频次 监测点位、项目及频次见表12。 表12 废水监测点位、项目及频次一览表 类别 污染物 监测位置 监测频次 废水 pH 地埋式污水处理设施清水池 4次/天，2天 色度 溶解性总固体 BOD5 COD 氨氮 溶解氧 2、质量保证和质量控制 废水的采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污染监测技术规范》 （HJ/T91-2002）规定执行。 3、验收监测结果 废水验收监测结果见表13。 表13 废水监测结果 监测点位 清水池 监测日期 监测频次 监测项目(mg/L) pH 色度 溶解性总固体 COD BOD5 氨氮 溶解氧 2018.05.17 第一次 7.97 ﹤5度 505 13 4.3 3.06 8.3 第二次 8.06 ﹤5度 507 17 4.9 3.14 7.6 第三次 8.02 ﹤5度 502 17 5.4 2.94 7.1 第四次 7.95 ﹤5度 512 14 3.9 2.96 6.9 2018.05.18 第一次 7.99 ﹤5度 509 13 4.7 2.31 8.1 第二次 7.95 ﹤5度 517 15 5.4 2.29 7.6 第三次 7.86 ﹤5度 505 15 5.2 2.36 7.8 第四次 7.90 ﹤5度 520 12 4.4 2.35 7.2 标准值① 6.0~9.0 ≤30 1500 50* 15 10 ≥1.0 标准值② ≤30 1000 20 20 ≥1.0 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 备注 pH无量纲；废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、城市绿化标准值，标准值①为道路清扫用水标准值，标准值②为城市绿化用水标准值；GB/T18920-2002中无COD指标，保守起见，为进一步分析COD水质达标情况，本次验收中COD参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行 根据监测数据可知，生活废水经地埋式一体化处理装置处理后，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫和绿化用水水质要求。 4、现场照片 隔油池 调节池 水解池 A段 O段 过滤池 二沉池 消毒清水池

验收监测表6              噪声监测结果

| 噪声监测点位布设（示意图）监测结果 | 1、监测点位 噪声监测点位见图10。 图10 噪声监测点位图 2、质量保证与质量控制 质量控制依据：《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 质量控制措施：检测、计量设备强检合格，人员持证上岗；本次监测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。 3、验收监测结果 本项目噪声验收监测结果见表14。 表14 项目噪声验收监测结果 监测项目 噪声 监测依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 监测时间 监测结果Leq〔dB(A)〕 1# 2# 3# 4# 2018.05.17 昼间 54.7 51.9 58.9 55.1 昼间 57.9 52.7 54.0 56.2 夜间 44.8 41.4 42.9 47.1 夜间 40.4 38.8 41.6 43.1 2018.05.18 昼间 53.9 51.5 58.2 56.0 昼间 57.3 52.4 53.7 55.9 夜间 45.2 42.2 43.2 47.5 夜间 42.9 41.3 42.0 43.3 备注 1#~4#分别为东厂界、南厂界、西厂界、北厂界监测点。监测点位见附图 监测期间，该项目厂界四周的昼间噪声监测值在51.5~58.9dB（A）之间，监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区昼间60dB（A）的排放标准。该项目夜间不运行。 |
| --- | --- |
| 监监测工况及必要的原料监测结果 | 2018年5月17日~5月18日监测期间，企业正常生产，满足工况负荷75%以上的验收监测要求。 |

验收监测表7              环保检查结果

固体废物综合利用处理： 该项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物为生活垃圾和焚烧废样品。其中，生活垃圾产生量6.25t/a，由环卫部门清运处理；焚烧废样品产生量35t/a，由山东省产品质量检验研究院总院负责回收处置。 危险废物为除尘系统沉淀池泥浆，废物类别为HW18焚烧处置残渣，废物代码为802-005-18，产生量0.96t/a，委托山东中再生环境服务有限公司处理。 根据现场勘查情况，项目危险废物桶装存放于2#车间内，该项目危险废物在收集及贮运过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行，危废转移过程中执行转移联单制度。 现场照片： 危废暂存区 危废暂存区 生活垃圾桶 焚烧废样品暂存区 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 该项目路面部分进行了硬化处理，预留了绿化用地。 环保管理制度及人员责任分工： 有环保管理制度及人员责任分工。 监测手段及人员配置： 委托有监测资质单位进行监测。 应急计划： 企业制定了应急防范措施。 存在的问题： 不存在明显的环境问题。 其它： 无

验收监测表8              环评批复落实情况

| 项目 | 环评批复要求 | 实际情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 山东省产品质量检验研究院国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目位于章丘世纪大道12688号，项目总投资500万元，占地面积11800㎡，建筑面积9380㎡，租赁现有厂房1#、2#、3#、10#车间进行消防产品检测 | 项目地址位于章丘世纪大道12688号（山东省建设集团产业基地院内），租赁其1#、2#、3#和10#厂房进行消防产品的检测，建筑面积约9380m2。1#车间负责灭火器材产品及消防电器产品的检测，2#车间负责防火门、防火卷帘、母线槽的检测，3#车间负责阻燃材料的检测，如家具耐火性能、铺地材料、A级不燃材料等产品的性能检测，10#车间负责外墙保温系统燃烧的检测。 | 已落实 |
| 废水 | 按照雨污分流的原则，设计、建设集排管网，项目试压废水和喷淋废水循环使用，不得外排；项目产生的生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排；污水收集设施及输水管道应采取严格的防渗、防漏措施，防止污染地下水 | 项目1#车间实验用水、2#、3#除尘用水循环使用，定期补充，无生产废水产生。 生活废水经地埋式一体化处理装置处理，经监测，处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫和绿化用水水质要求，回用于场地洒水和绿化灌溉。项目无废水外排。 | 已落实 |
| 废气 | 天然气需配套低氮燃烧器；2#、3#车间试验废气分别经负压收集，碱洗+低温等离子设施处理后达标外排；10#车间试验废气经配套的污染防治设施处理后达标外排；以上外排废气要满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。排气筒高度不得低于15m。 要采取有效的污染防治措施，减少废气的无组织排放，确保厂界污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 食堂要使用清洁能源，食堂油烟经油烟净化器处理满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）后排放，排气筒要高于所在或附近建筑顶1.5m。 | 简易控制型普通烧嘴已更换为Thermjet系列低NOx燃烧器（TJ0050型）。2#、3#车间废气处理设施排气筒高度15m，10#车间废气处理排气筒高度21m。经监测，车间外排废气均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 经监测，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 食堂油烟采用油烟净化器处理，经监测，油烟排气筒的油烟浓度满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4小型饮食业油烟排放标准要求。 | 已落实 |
| 噪声 | 对主要噪声源采取减震、隔声等降噪措施，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 | 采用隔声门窗进行隔音处理，风机进行基础减震，以降低对环境的噪声污染。 监测期间，该项目监测点昼夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区排放标准。 该项目夜间不运行。 | 已落实 |

| 固废 | 危险废物要全部收集，危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，要严格执行危险废物申报制度并按规定委托有资质的单位运输、处置，运输过程要严格执行转移联单等管理制度。一般固废要综合利用；餐厨垃圾要按照《山东省餐厨废弃物管理办法》（山东省人民政府令274号）相关规定进行妥善处理。生活垃圾由环卫部门及时清运，进行无害化处理 | 项目危险废物为除尘设施沉淀池泥浆，桶装贮存在位于2#车间的危废暂存间，暂存间张贴危废标识和警示图，收集的危险废物委托山东中再生资源环境服务有限公司处理。废样品由山东省产品质量检验研究院总院收回处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 | 已落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生防护距离 | 山东省产品质量检验研究院国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目卫生防护距离为距离2#车间为100米、距离3#车间为50米、距离10#车间为50米，在此范围内不得规划建设学校、居民住宅等敏感建筑 | 项目卫生防护距离范围内无学校、居民住宅等敏感建筑物 | 已落实 |

验收监测表9              验收监测结论及建议

一、验收监测结论 山东省产品质量检验研究院对《国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）建设项目》进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。在整理分析相关资料并对整个项目进行了实地踏勘后，于2018年05月17日-2018年05月18日对该项目废气、废水、噪声进行了现场监测。 结论如下： 经现场勘查，原环评中，生活废水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。现生活废水处理方式变更为由地埋式一体化污水处理装置处理，污水处理采用AO处理工艺，主要设施：隔油池+调节池+水解池+A段+O段+过滤池+二沉池+消毒清水池，处理后的废水回用于场区场地洒水和绿化灌溉用水。属于环境有利方向变更。项目其他内容与环评建设内容基本一致，本次验收内容为全部建设内容。 监测期间，该项目运营正常，各种设备运转良好，满足负荷75%以上的验收监测要求。 1、废气 本项目产生的废气主要为车间焚烧炉的有组织废气和食堂油烟。 2#和3#车间废气经焚烧炉内引风机和集气罩收集引出，共用一套废气处理设施，采用碱洗+低温等离子体的主处理工艺，主要包括文丘里+水膜除尘脱酸一体化设备、低温等离子体装置、外置循环水池、风机、泵等设备。处理后的废气经15m高排气筒排放。 10#车间产生的废气经吊顶上翻至排烟口，收集并处理。废气主体处理设备为筛板塔，通过气体与液体的接触传质达到将气象中的有害物质脱除的效果。系统中还包括泵、风机等辅助设备。处理后的废气经21m高排气筒排放。 无组织废气：未收集的燃烧废气无组织排放。 食堂油烟经去除效率90%油烟净化器处理。 有组织废气：监测期间有组织排放的废气中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大排放浓度分别为2.4mg/m³、<3mg/m³、<3mg/m³，排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准要求（10mg/m³、50mg/m³、100mg/m³）；HCL排放浓度<0.9mg/m³，排放速率0.022kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（100mg/m³，0.26kg/h）；非甲烷总烃排放浓度11.9mg/m³，排放速率0.583kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（120mg/m³，10kg/h）。 无组织废气：监测期间无组织废气中颗粒物、HCl、非甲烷总烃排放浓度分别为0.34mg/m³、0.06mg/m³、2.03mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m³、0.2mg/m³、4.0mg/m³）。 油烟排放浓度0.88mg/m³，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4小型饮食业油烟排放标准（1.0mg/m³）。 2、废水 本项目废水主要为生活废水。项目无生产废水产生。 生活废水经地埋式一体化A/O处理装置处理，处理工艺：隔油池+调节池+水解池+A段+O段+过滤池+二沉池+消毒清水池，处理后的废水回用于场地洒水和绿化灌溉。 经监测，生活废水经地埋式一体化处理装置处理后，水质PH值在7.86~8.06之间，色度<5度，溶解氧最小值6.9，溶解性总固体、COD、BOD5、氨氮最大监测浓度值为520mg/l、17mg/l、5.4mg/l、3.14mg/l，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫和绿化用水水质要求。 3、噪声 项目噪声主要来自管路引风机和废气处理设备风机。采用基础减震、厂房隔声、距离衰减的措施，以降低对环境的噪声污染。 监测期间，该项目厂界四周的昼间噪声监测值在51.5~58.9dB（A）之间，监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区昼间60dB（A）的排放标准。该项目夜间不运行。 4、固体废物 该项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物为生活垃圾和焚烧废样品。其中，生活垃圾产生量6.25t/a，由环卫部门清运处理；焚烧废样品产生量35t/a，由山东省产品质量检验研究院总院负责回收处置。 危险废物为除尘系统沉淀池泥浆，废物类别为HW18焚烧处置残渣，废物代码为802-005-18，产生量0.96t/a，委托山东中再生环境服务有限公司处理。 根据现场勘查情况，项目危险废物桶装存放于2#车间内，该项目危险废物在收集及贮运过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行。 5、验收结论 本工程环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，各类污染物满足达标排放要求，基本符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。 二、建议 1、加强厂区内环境卫生工作，保持厂区内整洁； 2、加强生产设备的维修和保养，降低噪声污染，维持噪声排放达标； 3、定期维修和保养环保设备； 4、加强厂区预留绿化用地管理，做好厂区内绿化工作。 以下空白。

# Text boxes

N1

物理性能测试

接收样品

出具报告

N2、G1

接收样品

固定样品

燃烧测试

观察记录

结束实验，清理现场

S1

G2

接收样品

结束实验，清理现场

燃烧测试

设定时间

固定样品

S2

G3

观察记录，出具报告

燃烧测试

养护

安装样品

◎

2#、3#车间燃烧废气

15m高排气筒

碱洗+低温等离子体处理

筛板塔

◎

21m高排气筒

10#车间燃烧废气

油烟净化器

◎

油烟排气筒

食堂油烟

无组织排放

车间燃烧废气

◎有组织废气监测点

地埋式一体化处理装置

生活废水

场地洒水、绿化

废水监测点

统一收集

焚烧废样品

质检院总院回收处置

山东中再生环境服务有限公司处置

危废暂存间

除尘器沉淀物

环卫部门清运处理

统一收集

生活垃圾

厂界噪声

隔声、基础减震、距离衰减

设备、风机运行噪声