# 竞争性磋商文件

项目编号：SDSS20221464-K014

项目名称：山东省产品质量检验研究院实验室仪器设备采购

采购单位：山东省产品质量检验研究院

代理单位：山东三阳项目管理有限公司

日    期：二○二二年五月

目     录

第一部分    竞争性磋商邀请……………………………………………………2

第二部分    供应商须知…………………………………………………………3

第三部分    公开报价、磋商、成交……………………………………………10

第四部分    项目说明……………………………………………………………21

第五部分    采购合同书格式……………………………………………………27

第六部分    附件…………………………………………………………………28

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

山东省产品质量检验研究院实验室仪器设备采购项目的潜在供应商应在山东省济南市高新区舜泰广场6号楼21楼2101获取采购文件，并于 2022年6 月13日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDSS20221464-K014

项目名称：山东省产品质量检验研究院实验室仪器设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 50.65 万元

最高限价： 50.65 万元

采购需求：实验室仪器设备

合同履行期限：签订合同后30日内供货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：鼓励节能政策、环保政策、中小企业政策、监狱企业政策、残疾人福利性企业政策；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2022年5月31日8时30分至2022年6月 7日17时0分，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：山东省济南市高新区舜泰广场6号楼21层2101

文件工本费：300元/包，售后不退

方式: 通过发邮件方式，发送加盖公章的营业执照副本扫描件、法定代表人授权委托书扫描件、文件工本费电汇凭证（体现出付款方姓名或名称）、所投项目名称、项目编号、包号，项目联系人、联系电话，并在邮件标题中注明所报项目名称、编号、包号，邮箱地址：sdsyzgs@126.com。开户单位：山东三阳项目管理有限公司临沂分公司；开户银行： 招商银行济南千佛山支行；开户账号：5319  0631  2310  506

#### 四、响应文件提交：

#### 1.截止时间：2022年6月13日14点00分（北京时间）

#### 2.地    点：山东省济南市高新区舜泰广场6号楼21楼2101室会议室

#### 五、开启：

#### 1、开启时间：2022年6月13日14点00分（北京时间）

#### 2、开启地点：山东省济南市高新区舜泰广场6号楼21楼2101室会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东省产品质量检验研究院

地址：山东省济南市经十东路31000号(山东省产品质量检验研究院)

联系方式：0531-88118797

2.采购代理机构信息

名 称： 山东三阳项目管理有限公司

地 址：山东省济南市高新区舜泰广场6号楼21楼2101室

联系方式：15689698978

3.项目联系方式

项目联系人： 袁经理

电 话：15689698978

# 第二部分 供应商须知

一、说明

1．采购人

系指山东省产品质量检验研究院

2．采购代理机构

系指山东三阳项目管理有限公司

3．供应商

系指向采购代理机构购买竞争性磋商文件并提交响应文件的企业。

4．成交供应商

系指由磋商小组对入围供应商综合评审后，评选出的对竞争性磋商文件做出实质性响应、综合竞争实力最优、报价合理、设计方案合理、有能力为用户提供货物和服务，遵守响应文件和询标时的承诺，赢得供货合同的供应商。

5．货物定义

（1）“货物”系指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

（2）“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）政府采购优先采购节能、环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环保标志产品政府采购清单》且经过认证的环境标志产品。

二、合格的供应商

详见磋商公告

三、竞争性磋商文件说明

1．适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目

2．供应商对竞争性磋商文件的内容应予以保密，不得向他人泄露竞争性磋商文件的任何内容。

3．本竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容组成。

4．竞争性磋商文件的澄清：供应商对竞争性磋商文件提出的澄清要求，应以书面形式（包括信函、电报或传真）于报价截止时间5日前通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。

5．竞争性磋商文件的修改：

（1）采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，须在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力；

（2）为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟递交响应文件的截止与公开报价的时间，并将此变更书面通知各供应商。

四、响应文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性。

（一）报价语言及计量单位：

1．供应商和采购代理机构就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

2．除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）响应文件的组成：

1．资格、资质证明文件：

（1）法定代表人或授权人签署的报价函（附件一）；

（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）法定代表人或其授权委托书及授权代理人的身份证复印件（附件二）；

（4）供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）信用山东网站（www. creditsd.gov.cn )。

（5）供应商参加投标时须携带并提供授权委托书原件、法定代表人（或授权委托人）有效身份证明原件。未提供或未按要求提供的，按无效报价处理。

（6）供应商认为需要提交的其它文件。

2．报价表

（1）报价一览表（附件三）

（2）分项报价表（附件四）

3．报价要求：

（1）本项目预算：A包25.15万元；B包25.5万元

（2）本次报价非一次性报价，但第一次报价将作为能否进入第二轮磋商的重要依据。第二次报价为最终报价。最终报价超过预算的，将被拒绝。

（3）报价币种为人民币；

（4）供应商在报价时只能提供一个方案且此方案只允许有一个报价；

（5）本项目是“交钥匙”工程，供应商的报价，应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。货物报价应含：设备费、备品备件费、各种税费、校验费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费及保险费等达到招标人使用要求的一切费用、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。其中，招标代理服务费应分摊在报价中。

（6）单独密封的报价一览表与响应文件正本不符，以响应文件正本为准；

（7）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价；

（8）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（9））供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4．技术文件

（1）货物型号（规格）

（2）货物配置与技术、规格参数偏离表（附件五）；

（3）能够证明其提供的服务符合竞争性磋商文件规定的文件

（4）技术服务内容及措施；

（5）供应商认为需要提交的其他文件。

5．商务文件：

（1）供应商同类系统经营业绩一览表（附件六）及业绩合同复印件；

（2）2021年度财务报表（包括资产负债表、损益表、现金流量表等）；

（3）供应商提供的交付使用时间；

（4）售后服务条款；

1）供应商必须提供与相应文件一致齐全的数据（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

2）供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供免费维修等服务;

3）质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

（5）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在响应文件中明确列出，不包括报价优惠。供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（6）供应商认为需要加以说明的其它内容。

（三）响应文件装订：

供应商必须将响应文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

（四）响应文件编写方式：

1．响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

2．“报价一览表”用A4幅面。

（五）响应文件签署：

供应商代表必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

（六）响应文件的密封和标记：

1．供应商应准备四份（一份正本和三份副本）响应文件。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2．供应商应将响应文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

3．为方便检查供应商的资格，请供应商另外单独准备一套资格、资质证明文件并单独密封，在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。在供应商递交响应文件的同时将“资格、资质证明文件”上交备查。

4．为方便报价，请供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封，与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、包号、供应商名称。

5．每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2022年 月  日14:00之前不准启封”字样。

6. 电子版（U盘）一份单独密封，电子版应使用PDF格式（加盖公章后扫描）、，并承诺电子版内容与投标文件内容相同，并保证能完整打开。

（七）响应文件的递交：

1．递交响应文件的截止时间：详见磋商公告

2．响应文件递交地点：济南市高新区舜泰广场6号楼21层山东三阳项目管理有限公司

3．电报、电话、传真、电子邮件方式的响应文件概不接受。

4．对供应商的响应文件、材料不予退还。

5．供应商代表必须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点，在截止时间后递交的响应文件概不接收。如因竞争性磋商文件的修改推迟递交响应文件的截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

（八）响应文件修改与撤回：

1．供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

2．任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

3．递交响应文件截止时间后不允许对响应文件做实质性修改。

4．报价有效期内不得撤回所递交的响应文件。

五、报价有效期

1．自提交响应文件之日起90日内。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，采购代理机构有权拒绝。

2．特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回其所交纳的保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其所交纳的保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

六、代理服务费等相关费用：

1．成交供应商在签订合同前，按“国家发展计划委员会《关于采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中货物类标准向采购代理机构交纳成交服务费。

2．各供应商自行承担所有参与竞争性磋商的有关费用。

3、中标人按中标金额的1‰向见证单位缴纳见证费，律师见证费最低500元。

七、磋商保证金

无

# 第三部分 公开报价、磋商、成交

一、公开报价

1．时间：详见磋商公告（北京时间）

2．地点：济南市高新区舜泰广场6号楼21层会议室

3．检查响应文件密封情况：公开报价时，由采购人代表、供应商代表检查响应文件的密封情况，供应商代表对响应文件的密封情况进行确认。

4．报价：由工作人员对各供应商的响应文件当众拆封，并宣读“报价一览表”，记录员将报价内容分项记录。

二、磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点组成磋商小组，由采购人代表和有关方面的专家、用户代表等三人（含三人）以上的单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商候选人。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1．客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2．统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。

3．独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

4．保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

5．综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法：磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，根据最终评分结果确定成交供应商。

1．初步评审

（1）磋商小组审查响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、是否提交投标保证金、文件签署是否齐全、有无计算错误等；

（2）磋商小组审查响应文件是否实质上响应磋商文件的要求：实质上响应的报价是指与磋商文件上的条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效报价；

2、磋商

磋商小组将集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

（4）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（5）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3．综合评分

磋商小组根据磋商文件要求对供应商进行综合分析、比较和评分：

附：评分标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将对各供应商的报价、技术和服务方案、供应商的资信和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应磋商文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成磋商意见。

分值安排如下：

评分细则

| 总分：100分 |
| --- |
| 价格 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术 | 40分 | 1、满足招标文件技术指标、参数要求条款的得30分。投标人分项技术指标、参数负偏离招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止； 2、评价设备主要技术指标和运行性能，综合考虑设备的品质、功能、技术指标以及设备的先进性、开放性、可靠性、安全性程度，结合操作的方便性、简易性、易维护性程度进行评定，方案内容详细、全面、可行性强得8-10 分，方案内容一般、可行性一般得 6分，方案不明确、可行性较差得 2 分,没有说明此项不得分。 |
| 服务部分 | 20分 | 1、供货安装方案由评委根据投标单位响应文件所提报供货、安装方案进行比较打分（6分） (1)方案内容完善，针对性强、产品供货流程合理、职责、分工安排合理，有完备的质量控制措施，详细安装进度计划及措施的得4-6分。 (2)方案内容全面，针对性强、产品供货流程合理、职责、分工安排比较合理，质量控制措施切实可行，合理的安装进度计划及措施的得4分。 (3)方案内容不全面或存在部分缺陷，仅能基本满足项目需要的得2分。 (4)投标文件没有说明的此项不得分。 2、主要考核投标企业的售后服务体系及设备保修、维护、定期回访等方面的承诺。（6分） (1)有健全完整的售后服务实施计划，服务保障体系健全，得4-6分。 (2)售后服务方案内容不全，缺少人员培训计划或故障维修方案，或缺少技术支持方案等，得4分。 (3)有售后服务方案，但解决问题的能力欠缺，导致耽误现场使用情形，得2分。 (4)投标文件没有说明的此项不得分。 3、根据各投标人投标文件中提报的技术培训计划、培训内容、拟派技术培训人员的多少、从业经历等情况进行综合评定，非常全面可行得3-5分，比较全面可行得3分，基本可行得1分，投标文件没有说明的此项不得分。 4、投标单位提供的优惠条件应具有可操作性和实用性，优惠条件具有优势的，得2-3分，不具有优势的得1分，投标文件没有说明的此项不得分。 |
| 业绩 | 10分 | 2019年1月1日至今（以合同签订日为准）投标人完成类似项目业绩，每提供1份合同得1分，最高得10分(投标文件中附加盖公章的合同复印件，否则不得分) |

注：

1、评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

2、分数列是指供应商在某评审项目中得到的最高分。

3、供应商有效得分为各磋商小组成员评分的算术平均值。

政府采购政策加分标准：

（一）小微企业

1、给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》（格式自拟），否则不给予价格扣除。

2、大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须单独提供《中小企业声明函》原件，否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

1、给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

2、法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

（三）、节能环保产品

1、投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

(1)在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分，加分=价格评标总分值×（4%）×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

(2)在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×（4%）×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

(3)说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

(4)如果投标货物属于政府强制采购节能环保产品范围的此项不加分。

4．确定成交供应商

磋商小组对所有合格供应商的最终得分进行排序，得分最高者为成交供应商（得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

5．特殊情况下的磋商方法

如出现供应商达不到法定数量、串通报价、全部不符合竞争性磋商文件要求以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法磋商时，磋商小组有权停止磋商，否决所有报价。

6．无效报价与废标

（1）供应商有下列情况之一，其报价视为无效报价：

1）未向采购代理机构登记并购买竞争性磋商文件的；

2）供应商未按规定提交磋商保证金；

3）供应商提供的响应文件不完整[不符合第二部分规定的]；

4）响应文件未按竞争性磋商文件的规定编制、装订、密封、签署、盖章的；

5）响应文件正副本未分，且内容不一致的；

6）未按规定报价者，响应文件中未列出货物的分项报价及备品备件的价格；

7）技术文件部分未列出详细配置、技术指标；

9）报价有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

11）未按竞争性磋商文件要求报价的；

12）报价超出项目预算的；

13）磋商小组2/3以上（含2/3）的成员认定报价方案技术含量低或不符合竞争性磋商文件要求的；

14）有重大偏离的；

15）供应商不参加报价仪式及询标事宜；

16）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（2）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为废标，而且采购人将严格按照《中华人民共和国采购报价法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给用户造成损失的，应予以赔偿。

1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；

2）供应商在报价有效期内撤回报价；

3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响采购结果的任何活动；

4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5）供应商串通报价；

6）供应商向采购人、采购代理机构、用户、磋商小组成员提供不正当利益；

7）成交不按要求提交成交服务费；

8）成交供应商不按规定签订合同；

9）法律、法规规定的其他情况。

四、授予合同

接受和拒绝任何或所有报价的权力：为维护国家公共利益，采购人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部报价的决定。

五、成交通知书

1．磋商结束确定成交结果后，在报价有效期内，由采购人向成交供应商签发《成交通知书》，《成交通知书》是合同的一个组成部分。

2．成交单位在规定时间内不领取成交通知书的，视为放弃成交结果。

六、签订合同

1．《成交通知书》发出之日起30日内，采购人与成交供应商按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

2．竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、处罚、询问和质疑

1．处罚

发生下列情况之一，供应商的磋商保证金（履约保证金）不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

（1）在报价有效期内，供应商撤回其报价；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（4）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的；

（5）存在串通报价行为的；

（6）供应商其他未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

2．询问

供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

3．供应商有权就采购事宜提出质疑。

（1）供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

（2）质疑应当按照采购代理机构对质疑处理的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

（3）质疑人提起质疑应当符合下列条件：

1）质疑人是参与被质疑采购项目报价的供应商；

2）质疑书的内容和形式符合本文件的规定，有效线索和相关证据齐全；

3）在质疑有效期限内提起质疑；

4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

（4）质疑书应以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的，采购代理机构将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

（5）质疑书的递交应到采购代理机构办公室提交原件，办理签收手续。传真或复印件等采购代理机构有权不予受理。

（6）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

1）未在有效期限内提出质疑的；

2）质疑未以书面形式提出的；

3）质疑书为传真或复印件的；

4）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

5）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代理人签署本人姓名，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖非单位公章的；

6）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

8）其它不符合受理条件的情形。

（7）采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

（8）质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

1）质疑缺乏事实和法律依据的；

2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

（9）供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（10）质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投拆。

八、供应商瑕疵滞后发现的处理规则

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

2、若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

九、解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第四部分 项目说明

一、采购内容

山东省产品质量检验研究院实验室仪器设备采购，本项目预算：A包25.15万元；B包25.5万元。

二、交货期：

签订合同后30日内供货并安装调试完毕。

三、交货地点：卖方负责将货物送货至采购人指定地点并负责安装验收合格。

四、产品质保期：三年。

五、付款方式： 合同签订之日起15个工作日内，支付合同总金额的30%预付款；货物运至交货地点后15个工作日内支付合同总金额的40%，安装验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的30%。

注：中标单位需要在合同签订前向招标人支付中标金额的5%的履约保证金或保函。以电汇方式支付履约保证金的，货物验收合格1年后无质量问题，七个工作日内无息退还，中标人同时须向采购人提交合同金额5%的履约保函，质保期满后解除履约保函。保函方式提交履约保证金的，质保期满后解除保函（质保期按照最长货物质保期执行）

六、踏勘现场

不统一组织。

七、技术要求

详见附件一、二

八、补充说明

1 中标人负责中标仪器设备的安装和调试，并协调生产商应在设备安装调试前（国内）和安装调试中对用户进行技术培训；培训内容包括：安装、操作、维修、编程和排除故障，并提供成套培训资料；培训应能使采购人技术人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障；所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2 中标人免费提供软件、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容。

3 中标人所供的任何出具检测数据的仪器设备需留有数据采集接口，并在实现与山东省产品质量检验研究院LIMS业务系统进行试验数据传输时，设备企业免费提供技术服务支持。

4 任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收合格前，中标人应免费提供一份委托方为采购人（山东省产品质量检验研究院）名义的检定/校准合格证书，且检定/校准技术参数指标应满足相关检验标准要求，由采购人确认符合要求。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，供货时应提供省级及以上检定/校准机构的检定/校准合格证书一份（不具备量值溯源能力的，可与采购人沟通更换检定/校准机构）。

5 根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，投标人自行做好现场考察，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

# 附件一  A包：技术要求

一、设备名称：耐液体性实验设备     数量：1

1、主要用途：橡胶软管耐液体性试验

2、依据标准：GB 29993-2013中4.1条款、HG 2486-93中4.7条款

3、技术指标：

3.1 油浴锅温度控制范围：室温~200℃，控温精度：±1℃，可调可控；容积不小于10L，同时放置的样品数不少于5个。

3.2 试验容器托盘所用材料、盖板不与GB 29993-2013附录B中溶液（分别为：2%n-十二烷基苯磺酸钠水溶液、大豆油、4%醋酸水溶液、2%十二烷基硫酸钠水溶液）以及汽油发生反应，满足附录B试验盛放要求，每个托盘同时放置样品数不少于10个，托盘内部尺寸应不小于300mm×200mm×45mm。

3.3电子台秤：量程10kg，精度0.1g。

4、主要配置：①油浴锅1台，配置物架用于放置样品；

②试验容器托盘5个，配透明盖板，密封良好，防止挥发；

③与常见规格的软管配套的阻止塞每个规格不少于20套；

④电子台秤1个，满足计量要求。

5、备品备件：从浸泡液中拿取试样、抓取置物架所需工具5个。

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

二、设备名称：耐燃性实验设备  数量：1

1、主要用途：耐燃性试验

2、依据标准：GB 29993-2013中附录C、HG 2486-93中附录B、CJ/T 197-2010中7.19条款、GB/T 41317-2022中6.7.1条款、GB/T 26002-2010中6.1.10条款

3、技术指标：

3.1 满足灯火口内径10mm，喷嘴内径0.3mm,火焰长度约40mm。

3.2 样品支架应保证试样下表面离内焰上端点约10mm的位置。

3.3 燃气罐体出气压力为2.8kPa。

4、主要配置：①本生灯1个、配样品支架；②电子秒表③容量不小于5kg的燃气罐体1个，配减压阀、压力表（量程0~6kPa,分辨率不低于0.1kPa）及配套燃气管路。

5、备品备件：/

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

三、设备名称：微机控制气密耐压试验台  数量：1

1、主要用途：气密性试验  耐压性试验

2、依据标准：GB 29993-2013中4.5条款、4.9条款

HG 2486-93中4.3条款、4.4条款

CJ/T 197-2010中7.5条款、7.6条款

GB/T 41317-2022中6.5.1条款、6.5.2条款

GB/T 26002-2010中6.1.6条款、6.1.7条款

3、技术指标：

3.1 最大测试压力：水压2MPa，气压0.3MPa可调可控

3.2压力测试范围：水压0.2~2MPa，气压0.03-0.3MPa。

3.3显示精度：    水压0.01MPa   气压1kPa

3.4试验介质为：水和空气。

3.5压力控制精度：误差不大于±1%

3.6恒压精度：-1%-+2%

3.7压力与时间显示：数字化显示

3.8压力控制方式：计算机软件或PLC等自动化控制

3.10计时范围：      0-10000h

3.11时间显示精度：  ≤0.1%

3.12泄露量测试范围：0-50ml/h，满足GB/T41317-2022中泄漏量检测的要求

3.13升降水槽，升降水槽的长度大于2米。

3.14同时试验管路：1路；涵盖DN10-DN32常规连接尺寸。

3.15可实现保压功能，保压时间满足标准要求且可自由设定，保压时间结束时有提示。

3.16测试范围：第2项中5个标准所涉及项目的气密性实验压力要求，压力可调可控，压力表精度不低于1.6级。

3.17超声波流量计：精度示值±1%，流速大于0.2m/s，1路OCT脉冲输出，内置锂电池供；探头：耐温-30～90℃，测量范围：DN50-DN700。

3.18水槽与储水部分采用304不锈钢材料或其他可靠防锈材料或措施。

4、主要配置：①耐压试验台1台；

②气体增压泵

③空气压缩机

④品牌电脑、黑白激光打印机

⑤手持式超声波流量计1台:

⑥升降水槽（≥2m）

⑦试件连接接头	12套

5、备品备件：/

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

四、设备名称：橡胶管弯曲性、柔软性试验机  数量：1

1、主要用途：燃气用橡胶管柔软性、弯曲性试验

2、依据标准：GB 29993-2013中4.8条款、4.6条款、HG 2486-93中5.4条款

3、技术指标：

3.1 弯曲性实验满足GB/T 5565-2006中方法A要求。

3.2 挤压导板尺寸、高度应一致，尺寸不小于100mm×120mm。

3.3 移动导板可通过滑块手动或自动移动，向固定导板靠拢，可通过定位螺母等方式固定。

3.4 导板移动距离0~500mm可设定，到达指定位置时移动导板应能固定。

3.5柔软性实验的圆筒直径：Φ140mm、Φ180mm。

3.6悬挂砝码质量：1.0kg、1.5kg各2个（符合m1级）。

4、主要配置：①主机一台、可满足0~180°的角度测量量具一个、便于不同规格软管悬挂砝码的夹具一套

②导轨一组（长度不小于600mm）

③滑块2块

5、备品备件：砝码箱一个/

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

五、设备名称：弯曲试验机（反复弯曲）数量：1

1、主要用途：燃气用不锈钢波纹弯曲性检测

2、依据标准：CJ/T 197-2010中7.11、GB/T 41317-2022中6.5.8条款、GB/T 26002-2010中6.1.4

3、技术指标：

3.1 试件规格：DN10-DN32

3.2试件长度：0-2000mm

3.3圆筒直径（mm）：30、40、50、60、80、100

3.4试件气源范围：0-0.6MPa可调,满足实验要求，配相应压力表，精度不小于1.6级。

3.5弯曲运动速度：5~30次/min (可调)

3.6 弯曲次数可自动计数，完成一组实验可清零。

3.7控制方式：  触摸屏或仪表板控制 电机加载

3.8弯曲角度： 0-180°可调

3.9速度误差：  不超过示值的±10%

- 主要配置：①弯曲试验机主机1台；

②交流伺服电机及驱动系统一套

③弯心一套

④管子接头一套（包含0-DN32的六种规格尺寸）

⑤移动气源（空压机）1台。

⑥相应的阀门、堵头、压力表（精度不大于0.2kPa）1套。

5、备品备件：/

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

六、设备名称：柔软性试验机（测弯曲力）数量：1

1、主要用途：燃气用不锈钢波纹柔软性检测

2、依据标准：CJ/T 197-2010中7.10条款、GB/T 41317-2022中6.5.7条款

3、技术指标：

3.1 试件规格：DN10-DN32

3.2试件长度：0-2000mm

3.3圆筒直径（mm）：60

3.4测力计：0～200N，精度1N

4、主要配置：①柔软性试验机1台；

②测力计1台。

5、备品备件：/

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

七、设备名称：耐冲击试验机  数量：1

1、主要用途：耐冲击性试验

2、依据标准：CJ/T 197-2010中7.12条款、GB/T 41317-2022中6.5.9条款、GB/T 26002-2010中6.1.3条款

3、技术指标：

3.1 压力可满足0.1MPa、0.3MPa，可调。

3.2 自由落体高度0.5~1.8m（手动可调），误差：±1mm，带导向装置。

3.3 钢球质量2kg、4kg，质量误差：±1%。

3.4 样品应满足放置于水泥地面的要求（采用可更换的水泥预制板等形式）。

3.5保护装置：四周有防护装置

4、主要配置：①落球冲击试验机1台；

②移动气源1台（可与弯曲试验机气源共用）

③相应的阀门、堵头、压力表（精度不大于0.2kPa）1套。

5、备品备件：对中用激光笔，铅垂

6、其他要求：提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

八、设备名称：接头冲击试验机  数量：1

1、主要用途：接头耐冲击性试验

2、依据标准：CJ/T 197-2010中7.14条款、GB/T 41317-2022中6.6.1条款、GB/T 26002-2010中6.2.2条款

3、技术指标：

3.1满足试件规格：DN10-DN32。

3.2冲击功：13.5J、21J

3.3每小格刻度：0.5J

3.4扬摆角度：150°

4、主要配置：①冲击试验机1台

②试件连接接头	12套；试件连接堵头12套；

③移动气源1台（可与弯曲试验机气源共用）

④相应的阀门、压力表1套，精度不大于0.2kPa。

⑤扭力扳手1把，规格0-200N·m,精度1N。

5、备品备件：①螺纹量规1套，B级；规格：G½、G¾、G1、G1¼，M18×1.5、M30×2、M36×2、R1/2等

②锥形规1套，5~15mm,精度0.1mm。

③膜盒压力表1个，0-10kPa,精度2.5级

6、其他要求：底部安装防护栏，安全可靠；提供省级以上检定机构的检定/校准证书，质保期3年。

# 附件二  B包：技术要求

- 设备名称：燃气调压器耐压性检测设备

数量：1台

1、主要用途：用于瓶装液化石油气调压器的耐压试验。

2、依据标准：GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

3、技术指标：

（1）压力：水压0～3MPa，气压0～0.05MPa.

（2）水增压装置需配套增压装置实现自动调节，避免使用手动增压方式造成压力。

（3）工装需进行特制，满足高压水耐压要求，且工装应防锈蚀处理；

（4）设备应具备检测回路密封性自检能力；设备高压测试回路耐压应不低于工作压力1.5倍，可设置超压报警值。

（5）试样规格： DN15、DN20。

（6）试验路数： 1 路；

（7）试验介质： 清洁自来水(水、油、清洗剂等液体介质均可)；

（8）液体压力的调节控制：自动增压、自动泄压。

4.主要配置：

| 序号 | 设备元件名称 | 量程/精度/要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压传感器 | 3MPa，精度≤0.25% | 1套 | / |
| 2 | 气压传感器 | 0.1MPa，精度≤0.25% | 1套 | / |
| 3 | PLC | 采用知名品牌 | 1套 | / |
| 4 | 操作屏幕 | 不小于7吋，彩屏 | 1套 | / |
| 5 | 水增压单元及调压阀 | 增压范围＞2.8Mpa | 1套 | / |
| 6 | 快速工装 | 兼容适应国标范围内直阀、角阀的进口螺纹、快装结构，出口软管、螺纹结构 | 1套 | / |

5、备品备件：无

6、其他要求：供应商提供省级以上计量检定机构提供的设备计量检定证书；质保期三年。

二、设备名称：关闭压力及出口压力试验设备

数量：1台

1、主要用途：用于瓶装液化石油气调压器的关闭压力试验、出口压力试验，根据调压器的不同压力，由压缩机或者钢瓶气输出高压，进行试样的检验。

2、依据标准：GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

3、技术指标：

- 试验压力： 0～2.0MPa，0～60KPa，0～10.0kPa；

- 试验介质：氮气；

- 试样安装方式：螺纹，配置相应夹具；强度夹持工装需保证夹紧力、不损坏调压器且不打滑，配合现有仪器测试强度性能；

- 软件需含不同气体流量换算公式，可选择自动连续测试、单步测试；软件可设置测试样品名称、调压器入口压力及额定流量的数值；压力、流量显示：实时显示；

- 控制软件需具备互锁逻辑，保证阀门动作正确，并配有急停按键；设备高压测试回路耐压应不低于工作压力1.5倍，可设置超压报警值，异常状态时需要配套有独立放气回路；

- 超压工作时，具备软件报警、硬件强制排气功能；密封封堵材料需提供备件。

4、主要配置：

| 序号 | 设备元件名称 | 量程/精度/要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体流量计 | 0～6 m³/h，精度≤1.5级 | 1个 | / |
| 2 | 压力传感器 | 0～2mpa，0~60KPa，0～10kpa，精度≤0.25% | 3个 | / |
| 3 | 快速工装 | 兼容适应国标范围内直阀、角阀的进口螺纹、快装结构，出口软管、螺纹结构 | 1套 | 非标 |
| 4 | 设备柜体 | 配套调压阀、气控阀、声光报警、启停按钮 | 1套 | / |
| 5 | PLC/触摸屏/按钮 | 触摸屏不小于7吋，彩屏，PLC及操作按钮采用知名品牌。 | 1套 | / |

5、备品备件：无

6、其他要求：供应商提供省级以上计量检定机构提供的设备计量检定证书；质保期三年。

三、设备名称：燃气调压器气密性试验（高低压）检测设备

数量：1台

- 主要用途：用于瓶装液化石油气调压器的气密性、手动关闭机构气密性的试验。

- 依据标准：GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

3、技术指标：

（1)低压气密检漏仪性能满足下述要求：测试精度≤±5%，检漏仪内部测试压传感器精度≤2%，15kpa＜测试压力传感器满量程≤50kpa，差压传感器精度≤1%，差压分辨率≤1pa,；

(2)高压气密检漏仪性能满足下述要求：测试精度≤±5%，测试压传感器精度≤2%，1.76Mpa＜测试压力传感器满量程≤2Mpa，差压传感器精度≤1%，差压分辨率≤1pa，；

(3)出口端气密检测时应配套有压力保护逻辑，避免因调压器自身性能不良致检漏仪元件损坏；

(4)设备高压测试回路耐压应不低于工作压力1.5倍，可设置超压报警值，异常状态时需要配套有独立放气回路；

(5)设备高压气密检漏仪内部控制应选用气控阀，避免阀体发热温度对测试造成影响；

(6)密封封堵材料需提供备件。

4、主要配置:

| 序号 | 设备元件 | 量程/精度/要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压气密性检漏仪 | 测试精度≤±5%，检漏仪内部测试压传感器精度≤2%，15kpa＜测试压力传感器满量程≤50kpa，差压传感器精度≤1%，差压分辨率≤1pa | 1套 | / |
| 2 | 高压气密性检漏仪 | 测试精度≤±5%，检漏仪内部测试压传感器精度≤2%，1.76Mpa＜测试压力传感器满量程≤2Mpa，差压传感器精度≤1%，差压分辨率≤1pa | 1套 | / |
| 3 | 快速工装 | 兼容适应国标范围内直阀、角阀的进口螺纹、快装结构，出口软管、螺纹结构 | 1套 | / |
| 4 | 稳压工装 | 配套1L的不锈钢稳压及缓冲罐，用于充气过程的稳压。 | / | / |
| 5 | 柜体 | 配套调压阀，气控阀、声光报警装置、启动按钮等装置 | 1套 | / |
| 6 | 压力传感器 | 用于安全保护，快速切断进气阀0～2mpa，精度≤1% | 1个 | / |

# 5、备品备件:

| 名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充气工装 | 1 | 套 | 国产 | / | / |
| 小型压缩机 | 1 | 套 | 国产 | 静音型 | / |
| 氮气瓶减压阀 | 1 | 套 | 国产 | DN15 | / |
| 高压管 | 1 | 套 | 国产 | DN15 | / |

6、其他要求：供应商提供省级以上计量检定机构提供的设备计量检定证书；质保期三年。

# 第五部分 采购合同书

（使用山东省财政厅电子化政府采购管理系统内设合同）

# 第六部分 附件

附件一:

报  价  函

山东三阳项目管理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为        的        项目并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本份，副本份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按文件要求缴纳保证金，遵守对本次项目所做的有关规定。

6、我们的响应文件自提交之日起有效期为90个工作日。

7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（印章）：

法定代表人签字：

附件二：

法定代表人授权委托书

山东三阳项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人授权我公司 （职务或职称）（姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次项目（项目编号：        ）采购活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

法定代表人授权人签字：

年    月    日

附件三：

报 价 一览 表

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 应答总报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 | 签订合同后 日内供货并安装调试完毕 |
| 质保期 |  |
| 对磋商文件的认同程度 |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

请供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封

附件四：

分 项 报 价 表

供应商名称（盖章）：                              项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 产地 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| … | … |  |  |  | … | … |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

备注：投标人可根据实际情况填写。

附件五：

响应文件技术、商务偏离表

供应商名称：（公章）项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字： 包号：

| 货物 名称 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 竞争性磋商文件实际情况 | 偏差 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

说明：

1．供应商所提供响应文件如果与竞争性磋商文件的要求存在偏差，则逐项填写上表，如无偏离，则填写：无。

2．除本技术、商务偏离表所列的偏离指标外，其他所有规格、技术参数均应完全响应响应文件中的要求。

附件六：

环境标志产品明细表

供应商名称：（公章）项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字： 包号：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府购清单确定。

2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年	    月	    日

附件七：

节能产品明细表

供应商名称：（公章）项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字： 包号：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2.如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年   月   日

附件八：

政府强制采购节能产品明细表

供应商名称：（公章）项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字： 包号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证书号 | 节能产品认证证 书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2.如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年   月   日

附件九：

小型、微型企业产品明细表

供应商名称：（公章）项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字：  包号

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审

时不予价格扣除。

年   月   日

附件十：

经营业绩一览表

供应商名称（公章）：项目编号：

法定代表人或授权代理人代表签字： 包号：

| 货物 名称 | 品牌 | 型 号 | 数 量 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.供应商应按上列表格格式准确填写此表。

年    月    日

附件十一：

封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： |
| --- | --- |

封口格式：

......于 年 月 日 之前不准启封（公章）......